全自动化学发光免疫分析仪试剂采购招标文件

我院拟于2018年  5 月 23 日对全自动化学发光免疫分析仪试剂采购招标，欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的单位（公司）参加投标。

一、招标产品目录及要求：

| 序号 | 品 名 | 限价（元/100人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 1154.00 | 单盒包装不能超过100人份；小于100人份的包装，折合成100人份计价。 |
| 2 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 848.00 |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 846.00 |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 850.00 |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 850.00 |  |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1403.00 |  |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 2220.00 |  |
| 8 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 2260.00 |  |

二、投标单位所投标产品必须包括全部招标产品品名及规格。

三、投标单位资质要求：

1.投标单位（供应商）必须是重庆药交所注册会员，投标产品应当是重庆药交所注册产品。

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7．投标单位在重庆应有仓储库房，具有较好的物流配送能力（在接到医院送货通知后当日或次日能送货到指定地点）。

8．投标单位须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料（复印件必须加盖投标单位公章）。

（1）投标单位《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；《重庆药品交易所入市协议》、《法人单位数字证书申请表》；

（2）生产企业《营业执照》和《医疗器械生产企业许可证》；

（3）产品《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及其附件；属3C认证范围的必须提供3C认证书；

（4）生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）；

（5）投标单位法定代表人参加投标，提供本人身份证原件和复印件；委托代理人参加投标，提供投标单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及法定代表人身份证复印件及被委托人身份证明（原件）；

（6）投标产品信息表、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由法定代表人签字并加盖单位公章）所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

四、投标报名时间：开始时间2018年 5 月 23 日10：00；截止时间2018年 5 月 23 日10：30，逾期不再受理。

五、开标时间：2018年  5  月  23  日10：30。

六、评标原则：以招标产品目录所列限价为基价，一次性逐项报价，“*”条款不满足视为无效投标，满足设备参数（见附件1）多者且报价低者中标，报价表自定格式。

七、响应文件格式要求：按评标原则要求递交投标文件，要求报送文件一式三份，其中正本一份，副本两份并在封面上标注，副本为正本复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。报价表单独封装，并签字、盖章进行密封，封套的封口处应加盖供应商公章。

八、其他要求：

（一）中标单位负责提供全自动化学发光免疫分析仪，并负责运行维保。提供设备为全新设备，参数不低于附件1中参数要求，并且每季度进行维保，并提交报告至使用科室和设备物资科存档。

（二）使用试剂涉及的耗材、对应的校准品、检验质控品及其他附属品由中标单位免费提供。

（三）合同有效期五年，在有效期限内，重庆药交所平台上供货合同目录产品最低成交价低于中标价格时，相应供货产品以重庆药交所平台最低成交价结算。

九、开标地址：重庆市璧山区人民医院行政三楼317会议室。

十、采购人名称：重庆市璧山区人民医院。

十一、采购人地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号。

十二、项目负责人：周邦乾   联系电话：41522881

重庆市璧山区人民医院

2018年5月17日

附件1

技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 采用化学发光法检测术前八项，如：乙肝两对半、艾滋、丙肝和梅毒 |
| 2 | 术前项目测试速度：单机综合速度≥200测试/小时 |
| 3 | 测试原理：酶促化学发光、电化学发光和直接化学发光 |
| 4 | 分析方法：夹心法、间接法和竞争法 |
| *5 | 仪器类型：管式化学发光 |
| 6 | 单个项目出结果时间：≤20min，具备连续加载试剂耗材功能，不用暂停仪器 |
| *7 | 采用一次性TIP头加样，不用手工排列 |
| 8 | 进样方式：连排试管架进样，可连续进样 |
| 9 | 有急诊位，具备急诊功能 |
| 10 | 具备连续重测功能和自动重测功能 |
| 11 | 试剂：试剂位≥24个，试剂舱具备在机冷藏功能 |
| 12 | 采用单个反应比色杯设计，不接受连排比色杯设计 |
| 13 | 混匀方式：非接触式混匀 |
| 14 | 样本用量：术前八项检测，各项目样本用量均≤100ul |
| 15 | 校准：2~6点定标，定标稳定期≥28天 |
| 16 | HBsAb为定量检测，报告单位IU/ml |
| 17 | HIV检测试剂为第四代试剂，可检测P24抗原 |
| 18 | 具备远程诊断功能 |

注：“*”条款不满足为无效投标。

附件2

技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用化学发光法检测术前八项，如：乙肝两对半、艾滋、丙肝和梅毒 |  |  |
| 2 | 术前项目测试速度：单机综合速度≥200测试/小时 |  |  |
| 3 | 测试原理：酶促化学发光、电化学发光和直接化学发光 |  |  |
| 4 | 分析方法：夹心法、间接法和竞争法 |  |  |
| *5 | 仪器类型：管式化学发光 |  |  |
| 6 | 单个项目出结果时间：≤20min，具备连续加载试剂耗材功能，不用暂停仪器 |  |  |
| *7 | 采用一次性TIP头加样，不用手工排列 |  |  |
| 8 | 进样方式：连排试管架进样，可连续进样 |  |  |
| 9 | 有急诊位，具备急诊功能 |  |  |
| 10 | 具备连续重测功能和自动重测功能 |  |  |
| 11 | 试剂：试剂位≥24个，试剂舱具备在机冷藏功能 |  |  |
| 12 | 采用单个反应比色杯设计，不接受连排比色杯设计 |  |  |
| 13 | 混匀方式：非接触式混匀 |  |  |
| 14 | 样本用量：术前八项检测，各项目样本用量均≤100ul |  |  |
| 15 | 校准：2~6点定标，定标稳定期≥28天 |  |  |
| 16 | HBsAb为定量检测，报告单位IU/ml |  |  |
| 17 | HIV检测试剂为第四代试剂，可检测P24抗原 |  |  |
| 18 | 具备远程诊断功能 |  |  |